PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

(PRD)

Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho

MPFM - Medidores Multifásicos

FPSO Bacalhau - Bacia de Santos

| Versão: | 1.0 |
| --- | --- |
| Data: | 26 de Janeiro de 2026 |
| Cliente: | Equinor Brasil Energia Ltda. |
| Unidade: | FPSO Bacalhau |
| Classificação: | Confidencial |

# 1. VISÃO GERAL DO PRODUTO

## 1.1 Objetivo

Desenvolver uma aplicação web para monitoramento contínuo e avaliação de desempenho de medidores multifásicos (MPFM) instalados no FPSO Bacalhau, em conformidade com os requisitos da Resolução ANP nº 44/2015 (RANP 44) para Sistemas de Medição de Petróleo e Gás Natural.

## 1.2 Escopo do Sistema

A aplicação contempla três módulos principais integrados:

- Módulo de Monitoramento SGM-FM: Carregamento e análise diária das variáveis críticas de medição, com dashboards de KPIs, gráficos de tendência e alertas automáticos.

- Módulo de Avaliação de Desempenho: Workflow completo de calibração/avaliação de medidores multifásicos em 7 etapas, conforme procedimento operacional.

- Módulo de Conformidade ANP: Checklist de conformidade regulatória com itens da RANP 44/2015 e evidências de atendimento.

## 1.3 Stakeholders

| Papel | Responsável | Função |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Engenharia de Medição | Definir requisitos e prioridades |
| Usuário Final | Técnicos de Operação | Monitoramento diário e calibrações |
| Regulador | ANP | Auditoria e conformidade RANP 44 |

# 2. REQUISITOS FUNCIONAIS

## 2.1 Módulo de Monitoramento SGM-FM

### RF-MON-001: Dashboard de Visão Geral

- Exibir 5 KPIs em tempo real: Balanço HC (%), Balanço Total (%), Dias Consecutivos, Medidores Ativos, Alertas Pendentes

- Gráfico de histórico de balanço de massa (últimos 14 dias) com linhas de referência nos limites ANP (±10% HC, ±7% Total)

- Gráfico de produção HC por sistema (Subsea, Topside, Separador de Teste)

- Cards de dias consecutivos por comparativo com barras de progresso (gatilho: 10 dias)

### RF-MON-002: Monitoramento Diário

- Tabela com dados diários: SUBSEA (Óleo, Gás, Água, HC), TOPSIDE (Óleo, Gás, Água, HC), TEST SEPARATOR (Óleo, Gás, Água, HC)

- Colunas de balanço calculado: HC%, Total%, Status HC, Status Total, Ação Requerida

- Código de cores: Verde (<7%), Amarelo (7-10%), Vermelho (>10%)

- Exportação para Excel (.xlsx) e CSV

### RF-MON-003: Importação de Dados

- Upload manual via drag-and-drop de arquivos (.xlsx, .csv, .xml)

- Integração automática com PI System via OPC-UA

## 2.2 Módulo de Avaliação de Desempenho

### RF-AVA-001: Gestão de Eventos de Calibração

- Lista de eventos com filtros: Todos, Em Andamento, Pendentes, Concluídas

- Tipos: Comissionamento, Periódica (6/12 meses), Especial, Investigação

### RF-AVA-002: Workflow de 7 Etapas

| Etapa | Nome | Campos Principais |
| --- | --- | --- |
| 01 | Registro | ID Evento, Operador, S.O., Responsável, FPSO, TAG MPFM, S/N, Fabricante, Modelo, Versões Software, Natureza, Período |
| 02 | PVT | ID Relatório PVT, Data Amostragem, Densidades, GOR, BSW, Composição Molar (14 comp.), Pseudo componentes, Fatores Peneloux |
| 03 | Totalizadores | Tabela horária (mín 24h): Data/Hora, Δt, MPFM (Óleo, Gás, Água, HC, Total), REF Separador, Status, Totais 24h |
| 04 | K-Fatores | Parâmetros aceitação, Massas MPFM vs Ref, K calculados (K-Oil, K-Gas, K-Water), Massas corrigidas, Validação FCS320 |
| 05 | Balanços | Balanço HC Subsea vs Topside, Gás Lift, Checagens Envelope (GVF, P, T, Q, BSW), Mistura composição, Água Condensada |
| 06 | Pós-Monitoramento | Tabela diária pós-calibração: Data, Duração, MPFM bruto, MPFM Corrigido, REF Total, Desvio %, Alarmes |
| 07 | Alarmes | Log eventos HMI/MPM/FCS320: Data/Hora, TAG, Código, Descrição, Gravidade, Ação. Parâmetros: Gamma, dP, P, T, etc. |

# 3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

## 3.1 Performance

- RNF-001: Tempo de carregamento inicial < 3 segundos

- RNF-002: Atualização de dados em tempo real (polling 5 minutos ou WebSocket)

- RNF-003: Suporte a 1 ano de dados históricos sem degradação

## 3.2 Segurança

- RNF-004: Autenticação via SSO corporativo (Azure AD / SAML 2.0)

- RNF-005: Controle de acesso por perfil: Admin, Operador, Visualizador

- RNF-006: Audit trail de todas as ações críticas

- RNF-007: Comunicação via HTTPS com TLS 1.3

## 3.3 Usabilidade

- RNF-008: Interface responsiva (desktop, tablet)

- RNF-009: Navegadores: Chrome 90+, Edge 90+, Firefox 88+

- RNF-010: Idioma: Português (BR), Tema escuro padrão

# 4. REGRAS DE NEGÓCIO (RANP 44/2015)

## 4.1 Limites de Desvio

| Parâmetro | Limite | Referência | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| Balanço HC | ±10% | ANP 44 | Investigar |
| Balanço Total | ±7% | ANP 44 | Investigar |
| Dias Consecutivos | 10 dias | ANP 44 | Calibrar |
| K-Factor (normal) | 0.80 - 1.20 | Operacional | Monitorar |
| Totalização mínima | 24 horas | ANP §8.6.3 | Obrigatório |

## 4.2 Fórmulas de Cálculo

- Balanço HC (%): ((MPFM_HC - REF_HC) / REF_HC) × 100

- Balanço Total (%): ((MPFM_Total - REF_Total) / REF_Total) × 100

- K-Factor: Massa_Referência / Massa_MPFM

# 5. ARQUITETURA TÉCNICA

## 5.1 Stack Tecnológico

| Camada | Tecnologia | Versão / Observação |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | v18.2+ / Vite como bundler |
| UI Components | shadcn/ui + Tailwind CSS | v3.4+ / Tema dark |
| Gráficos | Recharts | v2.10+ |
| Ícones | Lucide React | v0.300+ |
| Backend | Node.js + Express / FastAPI | REST API + WebSocket |
| Banco de Dados | PostgreSQL | v15+ / TimescaleDB |
| Integração | PI System (OSIsoft) | OPC-UA / PI Web API |

## 5.2 Modelo de Dados

- Meter: tag, name, location, status, serialNumber, manufacturer, model, kOil, kGas, kWater

- DailyProduction: date, meterId, oil, gas, water, hc, total, source

- MassBalance: date, comparison, hcBalance, totalBalance, status, action, consecutiveDays

- CalibrationEvent: id, meterId, type, status, currentStep, responsible

- CalibrationData: eventId, step, fieldName, fieldValue

# 6. CRONOGRAMA ESTIMADO

| Fase | Duração | Início | Entregáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Setup e Infraestrutura | 2 semanas | Semana 1 | Ambiente, CI/CD, DB |
| 2. Módulo Monitoramento | 4 semanas | Semana 3 | Dashboard, Tabelas, Import |
| 3. Módulo Avaliação (Etapas 1-4) | 4 semanas | Semana 7 | Registro, PVT, Totalizadores, K |
| 4. Módulo Avaliação (Etapas 5-7) | 3 semanas | Semana 11 | Balanços, Pós-Monit, Alarmes |
| 5. Integração PI System | 2 semanas | Semana 14 | OPC-UA, Sync |
| 6. Testes e Homologação | 3 semanas | Semana 16 | UAT, Correções, Deploy |

Duração Total: 18 semanas (~4.5 meses)

# 7. CRITÉRIOS DE ACEITE

- Todas as telas do protótipo implementadas e funcionais

- Cálculos de balanço de massa corretos conforme fórmulas ANP

- Workflow de 7 etapas completo com persistência de dados

- Importação de dados do PI System funcionando

- Exportação de relatórios em PDF e Excel

- Sistema de alertas funcionando

- Documentação técnica e manual do usuário entregues

# 8. ANEXOS

- Anexo A: Memorial Descritivo (documento separado)

- Anexo B: Protótipos de Interface (.jsx)

- Anexo C: Planilha de Referência Excel